## Pakiet I. Zadanie 1 LSI
Załącznik nr 1 do SIWZ
PAKIET NR I. ZADANIE NR 1.
Formularz Opis Przedmiotu Zamówienia
Parametry techniczno – eksploatacyjne, których spełnienie jest koniecznie wymagane dla Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert. W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowane oprogramowanie/sprzęt, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie „oferowania wartość" (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Obieg informacji między systemem laboratoryjnym i szpitalnym (ESKULAP) 1. Skierowanie jest wystawianie elektronicznie po stronie oddziału w systemie szpitalnym. Zlecający po swojej stronie widzi dane typu: kod/symbol badania, nazwę pełną badania, materiał (słownie). Zlecający może zlecić badania pojedynczo wybierając po jednym z badań, lub wybierając profil/zestaw badań. 2. Do skierowania elektronicznego przypisywany jest numer kodu kreskowego identyfikujący skierowanie lab. (pakiety etykiet kodów kreskowych dostarczane są z magazynu szpitalnego). 3. Skierowanie w formie elektronicznej pojawia się w systemie laboratoryjnym z danymi pacjenta, pozycjami skierowania, kodem kreskowym identyfikującym skierowania, identyfikator pacjenta (dodatkowo przekazywana może być informacja o: dacie wystawienia, planowanej dacie badań, uwag skierowania, trybu skierowania, jednostki i lekarza zlecającego). 4. Skierowanie jest niemożliwe do modyfikacji w systemie szpitalnym po przyjęciu skierowania przez pracownika w systemie laboratoryjnym. 5. Badania laboratoryjne wykonywane są w laboratorium. Każde zatwierdzenie wyniku/odprawienie wszystkich wyników powoduje przejście wyniku/wyników do jednostki zlecającej do właściwego pacjenta (identyfikacja na postawie kodu kreskowego). Mogą przejść tylko wyniki ze skierowania lab. zleconego drogą elektroniczną. Ewentualne odtwierdzenie wyników po stronie laboratorium powoduje pojawienie się adnotacji w systemie szpitalnym o odtwierdzeniu wyniku, każde ponowne zatwierdzenie w lab. spowoduje pojawianie się zaktualizowanego wyniku tego badania po stronie zlecającego. 6. Wraz z przekazaniem wyniku z systemu laboratoryjnego do systemu szpitalnego przechodzą informacje typu: symbol i nazwa badania, wynik liczbowy i/lub słowny, zakresy referencyjne wyników badań, data wyniku, jednostka wyniku, wykonujący, sprawdzający, kod kreskowy skierowania, procedury ICD9. 7. Procedury zakładowe (ICD 9) powiązane z każdym badaniem w systemie laboratoryjnym przechodzą wraz z wynikiem każdego badania do systemu szpitalnego i są przepisywane jako wykonane procedury dla pacjenta w ramach pobytu szpitalnego. 8. Dane typu: katalog badań, katalog profili, materiałów, grup badań, itp. są pobierane z systemu laboratoryjnego. Każda zmiana w katalogu badań w systemie laboratoryjnym spowoduje zmianę po stronie zlecającego badania w systemie szpitalnym. Przy przekazywaniu skierowania wraz z pacjentem, system laboratoryjny dopisze nowego pacjenta do własnej bazy. Identyfikacja może następować po numerze PESEL. 9.Wyniki laboratoryjne będą przechodzić do systemu szpitalnego od momentu rozpoczęcia integracji systemu. 10. Opis stosowanych komunikatów HL7 - zgodny z załączonym załącznikiem Interface HL7 pomiędzy szpitalnym systemem informatycznym (HIS), a specjalizowanym modułem diagnostycznym. | TAK
2. | Oprogramowanie w języku polskim, działające w oparciu o system Windows i bazę danych ORACLE, pozwalające na otwartą komunikację zgodną z protokołem HL7, zapewniające: - jednolity system zleceń na kartach zleceń - rejestrację danych demograficznych na wielu komputeracch - równoczesna rejestracja zleceń z każdej stacji roboczej manualnie na podstawie kodów lub nazw badań, mozliwość wyboru badania z listy, rejestracja w trybie mieszanym (kody i nazwy badań z jednego pola lub automatycznie za pomocą czytnika kart zleceń, - wyszukiwanie pacjenta na podstawie różnych danych (nazwisko, pesel. nr karty dostępu do wyników indyw. ) z jednego pola edycyjnego bez potrzeby wyboru typu danych do wyszukania - system powinien mieć możliwość rejestracji wielu badań analitycznych, mikrobiologicznych i serolohicznych na tym samym zleceniu - zapisywanie błędów przedlaboratoryjnych do zlecenia z pózniejszą ich statystyką ilościową i listą błędów - kodowanie próbek pacjentów kodami kreskowymi z możliwością identyfikacji rodzaju badań oraz rodzaju badanego materiału, - generowanie list roboczych, zleceń dla poszczególnych pracowni i poszczególnych analizatorów, -możliwość powroru do 5 poprzednio zarejestrowanuch zleceń za pomocą jednego kliknięcia z poziomu rejestracji -możliwość wprowadzenia dla każdego zlecenia daty, godziny, pobrania oraz daty i godziny przyjęcia materiału do laboratorium - dwukierunkową komunikację z analizatorami za pomocą list roboczych lub kodów kreskowych, - walidację wyników (manualnie lub automatycznie z uwzględnieniem: Delta Check, reguł „Reflex”, wartości oczekiwanych), - możliwość przeglądu ewolucji wyników (liczbowo oraz graficznie), - wydruk wyników pojedynczych badań jak i raportów zbiorczych, - prowadzenie statystyki badań, - prowadzenie magazynu, - obliczanie kosztów wykonanych badań, możliwość kalkulacji kosztów tego samego badania wg wielu cenników min. 30, - dostęp do konfiguracji programu LSI, - możliwość tworzenia własnych raportów, formatów, wydruków w programie "End-User Designer' dostępnym z każdego stanowiska roboczego -możliwość wprowadzenia powiadomień o wartościach wyników badań zbierająca dokładne informacje odnośnie zdarzenia tj. osoba powiadomiona, nr telefonu, komentarz, godzina powiadomienia - wieloletnią archiwizację wyników wykonanych badań, - Współdziałanie z obecnym archiwum, - gromadzenie danych QC, -system umożliwia zapisywanie wszystkich wydrukowanych wyników w formie PDf i pózniejszego oddrukowania ich z zapisanej kopii - Kontrola jakości: analiza okresu wstępnego kończąca się wyliczeniem znormalizowanym błędów poprawności i precyzji, wyliczenie błędów krytycznych: systematycznego i przypadkowego, wyliczenie błędu całkowitego, praca w oparciu o zdefiniowaną wartość całkowitego błędu dopuszczalnego TEA, ocena wyników na dwóch lub trzech poziomach, natychmiastowa ocena wyników po okresie wstępnym wg wybranej reguły, indywidualnie dla każdego parametru, zestawienie statystyki miesięcznej i skumulowanej, opracowanie graficzne wyników, kopia w formie wydruku lub elektronicznie | TAK
3. | Wykonawca zapewnia odpowiedni sprzęt komputerowy niezbędny do działania sieci w laboratorium: - serwer, stanowisko stacji roboczej - co najmniej 5 stacji roboczych, z poziomu których możliwe jest wykonywanie wszystkich funkcji programu opisanych w pkt. 1, - co najmniej 2 drukarki sieciowe laserowe, DUPLEX, format druku A4 i A5 - co najmniej 3 drukarki kodów paskowych, - co najmniej 5 czytników kodów paskowych, - co najmniej jedno stanowisko robocze zewnętrzne poza placówką. Podłączenie poprzez VPN. | TAK
4. | Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnego serwisu stacji roboczych i drukarek, przez caly okres obowiązywania umowy. Naprawa lub wymiana sprzętu w/w, musi być wykonana w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. W przypadku serwera do 24 h od zgłoszenia tel. fax | TAK
5. | Wykonawca zapewnia oprogramowanie pomocnicze: system operacyjny, bazę danych ORACLE, oprogramowanie antywirusowe na sieci laboratoryjnej ESET NOD | TAK
6. | Wykonawca zapewnia bieżącą aktualizację listy badań i urzytkowników. | TAK
7. | Możliwość zgłaszania awari Laboratoryjnego Systemu Informatycznego w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i dni świąteczne) | TAK
8. | Wykonawca jest zobowiązany do podłączenia Laboratoryjnego Systemu Infomatycznego z posiadanym przez Szpital System Informatyczny ESKULAP. Koszt podłączenia ponosi Wykonawca. | TAK
9. | Wykonawca we własnym zakresie dostosuje istniejące osieciowanie laboratorium wraz z podłączeniem oferowanych do dzierżawy analizatorów oraz analizatora koagulologicznego ACL Elite Pro. (Ewentualne okablowanie sieciowe zgodne z ogólnymi standradami - Kategoria 5) | TAK
10. | Wdrożenie systemu LSI, z uwzględnieniem: – instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania, – szkolenia obsługi - oraz serwis i nadzor autorski i wynikające ze zmian przepisów zewnętrznych, zmiany w systemie niezbędnm do jego funkcjonowania przez okres trwania umowy | TAK
11. | Drukarki laserowe do wydruku wyników (szybkość druku min 30 str/min, obciążenie miesięczne min 15000 stro., podajnik papieru – min 500 arkuszy). Duplex możliwość drukowania w formacie A5 i A4 | TAK
12. | Konstrukcja wykonana na bazie komputerów klasy PC w oparciu o popularne systemy operacyjne zarówno sieciowe, jak i stanowiskowe (MS Windows). | TAK
13. | Narzędzia do wykonywania kopii bezpieczeństwa na nośnikach zewnętrznych (np. płyty CD), pendrive | TAK
14. | System uprawnień w obrębie LSI przyznawanych poszczególnym użytkownikom, umożliwiający ochronę konfiguracji, danych osobowych, medycznych i finansowych, nie utrudniający normalnej pracy. | TAK
15. | Monitory LCD/LED nie mniej niż 19”,myszki optyczne : optyczna przewodowa, rolka przewijania 1,- ergonomiczna - typ złącza: USB - liczba przycisków: min. 3 | TAK
16. | Klawiatura - typ: przewodowa - ilość klawiszy: min. 102 - układ klawiatury: qwerty - inne cechy: plug&play | TAK
17. | Pakiet biurowy kompatybilny z najbardziej rozpowszechnionym w Polsce, zawierający następujące moduły: - edytor tekstu - arkusz kalkulacyjny - możliwość eksportu do formatu PDF Co najmniej na trzech stanowiskach roboczych | TAK
18. | Szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem (co najmniej 24 h szkolenia) | TAK
19. | Całość systemu i wszystkie jego maduły takie jak analityka, mikrobiologia, raportowanie itp) muszą stanowić integralną całość, która została napisana z wykorzystaniem jednej platformy programistycznej | TAK
……………………………………………………………………………
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć i podpis)

## Pakiet I. Zadanie 2 Biochemia
Załącznik nr 2 do SIWZ
PAKIET NR I. ZADANIE NR 2.
Formularz Opis Przedmiotu Zamówienia
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert.W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowane urządzenie, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie „oferowania wartość" (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.
Analizator biochemiczny
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Oferent / Producent | Podać
2. | Model / Typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji nie starszy niż 2012 | TAK / Podać rok prodkucji
5. | W pełni automatyczna metodyka pomiaru, wieloparametrowy biochemiczny analizator, wolnostojący | TAK
6. | Wydajność minimum 500 oznaczeń kolorymetrycznych na godz. oraz 350 oznaczeń ISE na godz. | TAK
7. | Ciągłe monitorowanie ilości dostępnych odczynników na pokładzie analizatora oraz stanu obecnego próbki badanej | TAK
8. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora do temperatury lodówki, zapobiegające konieczności codziennego rozładunku i załadunku. | TAK
9. | Wymagania dotyczące próbek krwi: a) identyfikacja próbek poprzez kody paskowe b) detekcja skrzepu c) automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu granicy liniowości d) możliwość dostawienia próbek bez konieczności przerywania pracy aparatu e) możliwość wstawiania próbek pierwotnych (bezpośrednio po odwirowaniu materiału) | TAK
10. | Minimum 85 pozycji odczynnikowych na pokładzie analizatora - wszystkie pozycje chłodzone | TAK
11. | Oprogramowanie zawierające system kontroli jakości i wewnętrzną bazę danych pacjentów | TAK
12. | Zewnętrzna drukarka komputerowa i klawiatura komputerowa, komputer sterujący z oprogramowaniem Windows, Ekran dotykowy min 17" | TAK
13. | Analizator wyposażony w podajnik próbek umożliwiający wstawianie próbek w dedykowanych statywach | TAK
14. | Temperatura oznaczeń 37 st. C bezobsługowy system kontroli bloku reakcyjnego bez łazni olejowej | TAK
15. | Zapisywanie w pamięci krzywych kalibracyjnych. | TAK
16. | Analizator i odczynniki stanowią spójny system analityczny min. 70 % produkowany przez tego samego producenta | TAK
17. | Stacja uzdatniania wody dostarczona przez Wykonawcę w cenie oferty. Wykonanie niezbednych przyączy wodnych postronie wykonawcy | TAK
18. | Zużycie wody przez analizator nie większe niż 30 l/godz. | TAK
19. | Oddzielne igły pipetujace dla odczynników, próbek oraz modułu ISE | TAK
20. | Zintegrowany z analizatorem moduł ISE - Na, K, Cl, bezobsługowy z automatycznie wykonywaną kalibracją sterowaną z poziomu analizatora bez konieczności ingerencji operatora | TAK
21. | Oznaczanie ISE wykonywane w technologii elektrod jonoselektywnych wymienianych oddzielnie. Koszt elektrod po stronie Wykonawcy. | TAK
22. | Stanowisko komputerowe monitor 19``, rozdzielczość 1024 Pixels, komputer RAM min 4GB, dysk twardy min 500GB, system operacyjny Win 7 professional 32 lub 64B klawiatura i myszka, skaner, UPS min. 3 porty,myszka, Port RS 232, karta sieciowa 100/1000. Drukarka laserowa do wydruku wyników (szybkość druku min 30 str/min, obciążenie miesięczne min 15000 stron, podajnik papieru – min 500 arkuszy). Duplex możliwość drukowania w formacie A5 i A4 | TAK
23. | Całkowita objetość mieszniny reakcyjnej nie wieksza niż 400 ul | TAK
24. | Wykonawca zagwarantuje odpowiednie warunki do eksploatacji analizatora w postaci wydajnego UPS w pomieszczeniu planowanym dla aparatu. | TAK
25. | Aparat posiadający wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski | TAK
26. | Graniczna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości badań, reguły Westgarda dzienne i zbiorcze raporty kontrolne | TAK
27. | Możliwość oznaczenia enzymów, substratów,frakcji lipidów,białek specyficznych, z zastosowaniem róznych technik pomiarowych: r. punktu końcowego, r.kinetyczne, 2-punktowe, turbidymetryczne, potencjometryczne | TAK
28. | Możliwośc wykonania badań w surowicy, osoczu,moczu,PMR oraz hemolizat krwi pełnej | TAK
29. | Możliwość wykonania przynajmniej 40 różnych parametrów z jednej próbki badanej w tej samej serii oznaczeń | TAK
30. | Ładowanie i rozładowywanie próbek badanych w trakcie pracy analizatora bez koniecznisci zatrzymania lub pauzowania aparatu | TAK
31. | Karty charakterystyk odczynników i płynów do bierzącej obsługi dostarczone na nośniku przenośnym pendrive | TAK
32. | Warunki technicznej eksploatacji sprzętu (infrastruktura, powierzchnia, war. Klimatyczne itp.) - dostarczyć wraz z analizatorami | TAK
33. | Czytnik kodów paskowych zewnętrzny oraz wbudowane czytniki kodów paskowych do identyfikacji odczynników i próbek badanych | TAK
34. | Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy na analizatorze. | TAK
35. | Kontrola jakości międzynarodowej po stronie Wykonawcy, na okres trwania umowy, od 24 do 26 parametrów biochemicznych + glikohemoglobina. | TAK
36. | Wirówka laboratoryjna chłodzona, celem wirowania próbek biochemicznych parametry: predkość wirowania: 3-5 tyś obrotów na minutę; poj. wirnika 4 x ok. 85 ml | TAK
37. | Podłaczenie analizatora do LSI i zapewnienie współpracy dwukierunkowej z funkcjonującym laboratoryjnym systemem laboratoryjnym | TAK
38. | Oprogramowanie analizatora i instrukcje obsługi w języku polskim | TAK
Wymagania graniczne dotyczące analizatora zapasowego / buckup
1. | Możliwość załadowania min 60 próbek jednorazowo | TAK
2. | Odczynniki diagnostyczne kompatybilne z analizatorem głównym | TAK
3. | Możliwość wykonania oznaczeń z różnego materiału: surowica, osocze, mocz | TAK
4. | Komputer sterujący z oprogramowaniem w języku polskim | TAK
5. | Wydajność min. 270 oznaczeń kolorymetrycznych /godz | TAK
6. | Analizator pochodzący od tego samego producenta co analizator główny | TAK
7. | Analizator w pełni automatyczny, wieloparametrowy biochemiczny analizator, nastołowy | TAK
Wymagania graniczne dotyczące odczynników
1. | Dostarczone materiały kontrolne wyposażone w metryczki z zakresami wartości oznaczanych parametrów dla danego oferowanego aparatu | TAK
2. | Odczynniki płynne, oznakowane kodami kreskowymi identyfikowalnymi przez analizator | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego (ocena techniczna analizatora podstawowego)
Lp. | Opis | Liczba punktów do uzyskania | Odp. Wykonawcy Tak/Nie | Opis Wykonawcy
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Kuwety szklane wielorazowego użytku z automatycznym systemem mycia. | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt.
2. | Możliwość zaprogramowania automatycznego startup i shut down uruchamianego automatycznie przez analizator w zaprogramowanym wcześniej czasie z możliwością określenia zakresu wykonywanych czynności : mycie kuwet , pomiary tła , weryfikacja jakości kuwet , itp. | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt.
3. | Wszystkie odczynniki biochemiczne gotowe do użycia bez konieczności rekonstytucji. | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt.
4. | Otwarty system odczynnikowy, oznaczenia w fazie ciekłej. | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt.
……………………………………………………………………………
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć i podpis)

## Pakiet II. Zadanie 1 RKZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
PAKIET NR II. ZADANIE NR 1.
Formularz Opis Przedmiotu Zamówienia
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert.W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowane urządzenie, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie „oferowania wartość" (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.
Analizator do analizy równowagi kwasowo zasadowej (RKZ)
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Oferent / Producent | Podać
2. | Model / Typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji - nie starszy niż 2013r. | TAK / Podać rok prodkucji
5. | Zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego 0,1-5 mmol/L | TAK
6. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych 1 szt. Pracyjący w systemie ciągłym dokonujacy jednocześnie w jednej próbce pomiaru : pH, pCO2, pO2, K+, Na+, Ca++, Glukoza, Mleczany, Hct, posiada certyfikat FDA | TAK
7. | Możliwość wprowadzenia ID pacjenta do analizatora za pomocą czytnika bar kodów | TAK
8. | Maksymalna objetość próbki nie wieksza niż 160 ul | TAK
9. | Ciągła gotowość do pracy | TAK
10. | Czas nagrzewania zestawu odczynnikowego maksymalnie do 30 minut | TAK
11. | Całkowity czas pomiaru do 2 minut | TAK
12. | Korekcja do aktualnej tempertury pacjenta | TAK
13. | Oprogramowanie analizatora i instrukcje obsługi w jezyku polskim | TAK
14. | Deklaracja zgodności CE, certyfikaty wymagane ustawą o wyrobach medycznych | TAK
15. | Analizator w pełni automatyczny nie wymagający żadnych procedur konserwacyjnych typu odbiałczanie, przemywanie, czyszczenie lub wymiana sondy aspiracyjnej | TAK
16. | Zestaw odczynnikowy przechowywany w temperaturze pokojowej | TAK
17. | Możliwość stosowania zestawów róznej wielkości w zależności od ilości aktualnie wykonywanych oznaczeń | TAK
18. | Karty charakterystyk odczynników i płynów do bierzącej obsługi dostarczone na nośniku przenośnym pendrive | TAK
19. | Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy na analizatorze. | TAK
20. | Wykonawca zagwarantuje odpowiednie warunki do eksploatacji analizatora w postaci wydajnego UPS w pomieszczeniu planowanym dla aparatu. | TAK
21. | Podłaczenie analizatora do LSI i zapewnienie współpracy dwukierunkowej z funkcjonującym laboratoryjnym systemem informatycznym | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego (ocena techniczna analizatora)
Lp. | Opis | Liczba punktów do uzyskania | Odp. Wykonawcy Tak/Nie | Opis Wykonawcy
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Oprogramowanie wewnetrzne analizatora pozwalajace na jego zdalne zarzadzanie z PC Uzytkownika nie wymagające zadnego dodatkowego sprzętu | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt
2. | Automatyczna kalibracja nie wymagająca żadnych gazów ani powietrza atmosferycznego jedno-lub dwupunktowa bez konieczności integracji uzytkownika. Wszystkie parametry kalibrowane w pełni automatycznie bez igerencji uzytkownika | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt
3. | Analizator pracuje w systemie kasetowym - zestawy zawierają wszystkie konieczne odczynniki, kalibratory, sensory oraz hermetyczne zbiorniki na ścieki | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt
……………………………………………………………………………
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć i podpis)

## Pakiet II. Zadanie 2 RKZ Kook.
Załącznik nr 4 do SIWZ
PAKIET NR II. ZADANIE NR 2.
Formularz Opis Przedmiotu Zamówienia
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert.W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowane urządzenie, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie „oferowania wartość" (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.
Analizator do analizy równowagi kwasowo zasadowej z kooksymetrią (RKZ)
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Oferent / Producent | Podać
2. | Model / Typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji - nie starszy niż 2013r. | TAK / Podać rok prodkucji
5. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych 1 szt. Pracujący w systemie ciągłym, dokonujacy jednoczesnie w jednej próbce pomiaru : pH, pCO2, pO2, tHb, O2Hb, MetHb,COHb, HHb, K+, Na+, Ca++, Cl, Glukoza, Mleczany, Hct, posiada certyfikat FDA | TAK
6. | Zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego 0,1-5 mmol/L | TAK
7. | Możliwość wprowadzenia ID pacjenta do analizatora za pomocą czytnika bar kodów | TAK
8. | Maksymalna objetość próbki nie wieksza niż 160 ul | TAK
9. | Ciągła gotowość do pracy | TAK
10. | Automatyczna kalibracja nie wymagająca żadnych gazów ani powietrza atmosferycznego jedno-lub dwupunktowa bez konieczności ingernecji użytkownika. Wszystkie parametry kalibrowane w pełni automatycznie bez ingerencji użytkownika | TAK
11. | Czas pomiaru do 2 minut | TAK
12. | Korekcja do aktualnej tempertury pacjenta | TAK
13. | Oprogramowanie analizatora i instrukcje obsługi w jezyku polskim | TAK
14. | Zestaw odczynnikowy przechowywany w temperaturze pokojowej | TAK
15. | Analizator w pełni automatyczny nie wymagający żadnych procedur konserwacyjnych typu odbiałczanie, przemywanie, czyszczenie lub wymiana sondy aspiracyjnej | TAK
16. | Wbudowany, w pełni automatyczny system kontroli jakości w czasie rzeczywistym, zapewniający automatyczną naprawę oraz dokumentację błedów, nie wymagajacy, jakichkolwiek czynności obsługowych ze strony Użytkownika w tracie jego uzytkowania | TAK
17. | Możliwość stosowania zestawów róznej wielkości w zależności od ilości aktualnie wykonywanych oznaczeń | TAK
18. | Zestaw odczynnikowy przechowywany w temp. pokojowej | TAK
19. | Czas nagrzewania zestawu odczynnikowego maksymalnie do 60 minut | TAK
20. | Deklaracja zgodności CE, certyfikaty wymagane ustawą o wyrobach medycznych | TAK
21. | Karty charakterystyk odczynników i płynów do bierzącej obsługi dostarczone na nośniku przenośnym pendrive | TAK
22. | Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy na analizatorze. | TAK
23. | Wykonawca zagwarantuje odpowiednie warunki do eksploatacji analizatora w postaci wydajnego UPS w pomieszczeniu planowanym dla aparatu. | TAK
24. | Podłaczenie analizatora do LSI i zapewnienie współpracy dwukierunkowej z funkcjonującym laboratoryjnym systemem laboratoryjnym | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego (ocena techniczna analizatora)
Lp. | Opis | Liczba punktów do uzyskania | Odp. Wykonawcy Tak/Nie | Opis Wykonawcy
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Analizator pracuje w systemie kasetowym - zestawy zawierają wszystkie konieczne odczynniki, kalibratory, sensory oraz zbiorniki na ścieki, elementy wymienne jak sondę aspiracyjną, sensory i hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki | Tak - 5 pkt; Nie - 0 pkt
2. | Możliwość stosowania zestawów odczynnikowych zawierających także materiały kontroli jakości | Tak - 5 pkt; Nie - 0 pkt
……………………………………………………………………………
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć i podpis)

## Pakiet III. Zad. 1 mocz bioch.
Załącznik nr 5 do SIWZ
PAKIET NR III. ZADANIE NR 1.
Formularz Opis Przedmiotu Zamówienia
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert.W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowane urządzenie, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie „oferowania wartość" (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.
Analizator do badania moczu metodą biochemiczną
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Oferent / Producent | Podać
2. | Model / Typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji - nie starszy niż 2015r. | TAK / podać rok produckji
5. | Czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych kompatybilne ze sobą | TAK
6. | Odczyt parametrów fizykochemicznych moczu: białko, krew, leukocyty, azotyny, glukoza, ciała ketonowe, pH, ciężar właściwy, bilirubina, kwas askorbinowy, urobilinogen | TAK
7. | Pamięć min. 1000 wyników | TAK
8. | Możliwość zdefiniowania barwy moczu | TAK
9. | Możliwość wyboru klarowności moczu | TAK
10. | Kompensacja własnego zabarwienia moczu | TAK
11. | Flagowanie wyników patologicznych | TAK
12. | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki | TAK
13. | Karty charakterystyk odczynników i płynów do bierzącej obsługi dostarczone na nośniku przenośnym pendrive | TAK
14. | Wykonawca zagwarantuje odpowiednie warunki do eksploatacji analizatora w postaci wydajnego UPS w pomieszczeniu planowanym dla aparatu. | TAK
15. | Barkodowe identyfikowanie próbek i odczynników | TAK
16. | Podłaczenie analizatora do LSI i zapewnienie współpracy z funkcjonującym laboratoryjnym systemem informatycznym | TAK
17. | Oprogramowanie analizatora i instrukcje obsługi w języku polskim | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego (ocena techniczna analizatora)
Lp. | Opis | Liczba punktów do uzyskania | Odp. Wykonawcy Tak/Nie | Opis Wykonawcy
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Pomiar kazdego pola testowego paska z zastosowamiem trzech długości fal | Tak - 5 pkt; Nie - 0 pkt
……………………………………………………………………………
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć i podpis)

## Pakiet III Zad. 2 osad moczu
Załącznik nr 6 do SIWZ
PAKIET NR III. ZADANIE NR 2.
Formularz Opis Przedmiotu Zamówienia
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert.W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowane urządzenie, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie „oferowania wartość" (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.
Analizator do badania osadu moczu
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Oferent / Producent | Podać
2. | Model / Typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji - nie starszy niż 2015r. | TAK / podać rok produckji
5. | Automatyczna ilościowa analiza minimum 10 składników osadu moczu | TAK
6. | Ilościowe oznaczanie parametrów osadu: RBC, WBC, Kryształy, Bakterie, Wałeczki, Drożdże, Plemniki, Nabłonki, śluz | TAK
7. | Wydajność minimum 70 oznaczeń na godzinę | TAK
8. | Automatyczny podajnik próbek z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych na minimum 30 probówek z mozliwością ciągłego uzupełniania bez konieczności przerywania pracy aparatu | TAK
9. | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej | TAK
10. | Wbudowany czytnik kodów paskowych w automatycznym podajniku | TAK
11. | Oprogramowanie analizatora w systemie Windows zintegrowane z modułem fizykochemicznym oraz częscią odpowiedzialną za badanie elementów upostaciowanych moczu | TAK
12. | Analizator z komputerem zewnetrzym oraz monitorem mnimum 17" | TAK
13. | W oprogramowaniu system kontroli jakosci z graficzną prezentacją wykresów oraz bazą danych pacjentów mieszczącą minimum 10000 wyników | TAK
14. | Możliwość przeglądania na ekranie monitora przeanalizowanych składników elelmentów morfotycznych z mozliwością ich edycji i walidacji | TAK
15. | Stanowisko komputerowe monitor 19``, rozdzielczość 1024 Pixels, komputer RAM min 4GB, dysk twardy min 500GB, system operacyjny Win 7 professional 32 lub 64 B klawiatura i myszka, skaner, UPS min. 3 porty,myszka. Port RS 232, karta sieciowa 100/1000. Drukarka laserowa do wydruku wyników (szybkość druku min 30 str/min, obciążenie miesięczne min 15000 stron, podajnik papieru – min 500 arkuszy). Duplex możliwość drukowania w formacie A5 i A4 | TAK
16. | Możliwość wprowadzenia własnych zakresów norm | TAK
17. | Parametry kontroli i kalibratorów wczytywane za pomocą kodu paskowego | TAK
18. | Możliwość wyboru jednostki: /ul, w polu widzenia, w preparacie | TAK
19. | Karty charakterystyk odczynników i płynów do bierzącej obsługi dostarczone na nośniku przenośnym pendrive | TAK
20. | Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy na analizatorze. | TAK
21. | Wykonawca zagwarantuje odpowiednie warunki do eksploatacji analizatora w postaci wydajnego UPS w pomieszczeniu planowanym dla aparatu. | TAK
22. | Oprogramowanie analizatora i instrukcje obsługi w języku polskim | TAK
23. | Podłaczenie analizatora do LSI i zapewnienie współpracy z funkcjonującym laboratoryjnym systemem informatycznym | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego (ocena techniczna analizatora)
Lp. | Opis | Liczba punktów do uzyskania | Odp. Wykonawcy Tak/Nie | Opis Wykonawcy
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Technika pomiaru oparta na referencyjnej metodzie mikroskopowej bez wirowania próbki na pokładzie | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt
2. | Objetość próbki moczu do oceny elementów upostaciowanych maksymalnie 3 ml ml moczu | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt
3. | Możliwość zdefiniowania dodatkowych własnych parametrów (elementów) morfotycznych np. Trójfosforany, wałeczki tłuszczowe itp.., minimum 15 parametrów | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt
4. | Możliwość oznaczenia płynu mózgowo-rdzeniowego oraz innych płynów z jam ciała | Tak - 5 pkt; Nie - 0 pkt
……………………………………………………………………………
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć i podpis)

## Pakiet IV immunochemia
Załącznik nr 7 do SIWZ
PAKIET NR IV Zadanie nr 1
Formularz Opis Przedmiotu Zamówienia
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert.W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowane urządzenie, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie „oferowania wartość" (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.
Analizator immunochemiczny
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Oferent / Producent | Podać
2. | Model / Typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Analizator nie starszy niż 2016r. | TAK / podać rok produckji
5. | Analizator wykonujący badania w sposób w pełni automatyczny. | TAK
6. | Czas wykonania badania poziomu troponiny max. 15 minut. | TAK
7. | Badania wykonywane metodą chemiluminescencyjną. | TAK
8. | Wydajność co najmniej 80 testów na godzinę. | TAK
9. | Możliwość wykonywania co najmniej 15 parametrów pożądanych przez Zamawiającego rodzajów badań w jednej serii oznaczeń. | TAK
10. | Stanowisko komputerowe monitor 19``, rozdzielczość 1024 Pixels, komputer RAM min 4GB, dysk twardy min 500GB, system operacyjny Win 7 professional 32 lub 64 B klawiatura i myszka, skaner, UPS min. 3 porty,myszka, Port RS 232, karta sieciowa 100/1000. Drukarka laserowa do wydruku wyników(szybkość druku min 30 str/min, obciążenie miesięczne min 15000 stron, podajnik papieru – min 500 arkuszy). Duplex możliwość drukowania w formacie A5 i A4 | TAK
11. | Ciągłe monitorowanie ilości odczynników, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów na pokładzie analizatora | TAK
12. | Możliwość wykonania analiz bezpośrednio po odwirowaniu w probówkach pierwotnych. | TAK
13. | Pendrive celem zgrania archiwalnych kontrololi jakości | TAK
14. | Analizator typu kompaktowego | TAK
15. | Mała ilość czynności rozruchowych i konserwacyjnych (wymienić jakie) | TAK
16. | Oprogramowanie zawierające system kontroli jakości i wewnętrzną bazę danych wyników pacjentów. | TAK
17. | Zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych | TAK
18. | Czytnik kodów paskowych | TAK
19. | Lodówka o pojemności 200 litrów celem utrzymania wymaganej temperatury odczynników. Klimatyzator/y celem zapewnienia prawidlowej temperatury pomieszczenia, w którym znajduje się analizator | TAK
20. | Podłaczenie analizatora do LSI i zapewnienie współpracy dwukierunkowej z funkcjonującym laboratoryjnym systemem informatycznym | TAK
21. | Karty charakterystyk odczynników i płynów do bierzącej obsługi dostarczone na nośniku przenośnym pendrive | TAK
22. | Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy na analizatorze. | TAK
23. | Wykonawca zagwarantuje odpowiednie warunki do eksploatacji analizatora w postaci wydajnego UPS w pomieszczeniu planowanym dla aparatu. | TAK
24. | Aparat posiadający wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego (ocena techniczna analizatora)
Lp. | Opis | Liczba punktów do uzyskania | Odp. Wykonawcy Tak/Nie | Opis Wykonawcy
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Możliwość oznaczenia prokalcytoniny | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt
2. | Możliwość wykonywania powyżej 18 parametrów pożądanych przez Zamawiającego rodzajów badań w jednej serii oznaczeń. | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt
3. | Testy do oznaczania beta HCG z zapisem w ulotce odczynnikowej o możliwości stosowania jako marker onkologiczny | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt
4. | Wszystkie odczynniki wraz z kalibratorami gotowe do użycia, bez konieczności rekonstrukcji | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt
Informacja:
schemat kontroli: 5 dni w tygodniu jedna kontrola na jednym poziomie, przy badaniach powyżej tysiąca. Przy badaniach poniżej tysiąca, kontrole dwa razy w tygodniu na jednym poziomie. Badania żadkie kontrola raz w tygodniu na jednym poziomie.
……………………………………………………………………………
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć i podpis)

## Pakiet V prokalcytonina
Załącznik nr 8 do SIWZ
PAKIET NR V Zadanie nr 1
Formularz Opis Przedmiotu Zamówienia
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert.W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowane urządzenie, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie „oferowania wartość" (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.
Analizator immunochemiczny do prokalcytoniny
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Oferent / Producent | Podać
2. | Model / Typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Analizator rok produkcji nie starszy niż 2012 | TAK / podać rok produckji
5. | Analizator wykonujący badania w sposób w pełni automatyczny. | TAK
6. | Badania wykonywane metodą chemiluminescencyjną. | TAK
7. | Wydajność co najmniej 80 testów na godzinę. | TAK
8. | Możliwość wykonywania co najmniej 15 parametrów pożądanych przez Zamawiającego rodzajów badań w jednej serii oznaczeń. | TAK
9. | Szkolenie pracownikow | TAK
10. | Ciągłe monitorowanie ilości odczynników, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów na pokładzie analizatora | TAK
11. | Możliwość wykonania analiz bezpośrednio po odwirowaniu w probówkach pierwotnych. | TAK
12. | Pendrive celem zgrania archiwalnych kontrololi jakości | TAK
13. | Mała ilość czynności rozruchowych i konserwacyjnych (wymienić jakie) | TAK
14. | Oprogramowanie zawierające system kontroli jakości i wewnętrzną bazę danych wyników pacjentów. | TAK
15. | Zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych | TAK
16. | Czytnik kodów paskowych | TAK
17. | Analizator typu kompaktowego do ustawienia na stole laboratoryjnym | TAK
18. | Karty charakterystyk odczynników i płynów do bierzącej obsługi dostarczone na nośniku przenośnym pendrive | TAK
19. | Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy na analizatorze. | TAK
20. | Wykonawca zagwarantuje odpowiednie warunki do eksploatacji analizatora w postaci wydajnego UPS w pomieszczeniu planowanym dla aparatu. | TAK
21. | Aparat posiadający wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego (ocena techniczna analizatora)
Lp. | Opis | Liczba punktów do uzyskania | Odp. Wykonawcy Tak/Nie | Opis Wykonawcy
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | odczynnik z kalibratorem i kontrolą | Tak - 40 pkt; Nie - 0 pkt
……………………………………………………………………………
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć i podpis)

## Pakiet VI hematologia 5diff
Załącznik nr 9 do SIWZ
PAKIET NR VI Zadanie nr 1
Formularz Opis Przedmiotu Zamówienia
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert.W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowane urządzenie, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie „oferowania wartość" (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.
Analizator hematologiczny 5 diff
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Oferent / Producent | Podać
2. | Model / Typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Dwa analizatory hematologiczne min. 24 parametrowe. Nie starsze niż z 2012 roku | TAK / podać rok produckji
5. | Oznaczane ilościowo parametry RBC, WBC, PLT, Hb, LM%#, EO%#, MO%#, BAZO%#, NEUTRO%#, - uzyskane wyniki z bezpośredniego pomiaru (nie wyliczane) | TAK
6. | Wydajność minimalna 60 ozn / h | TAK
7. | Możliwość włożenia do automatycznego podajnika nawet pojedynczej probówki z próbką | TAK
8. | Płynne przyjmowanie i badanie kolejnych serii prób w trakcie wykonywania wcześniej zadanych oznaczeń analizatora | TAK
9. | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej | TAK
10. | Automatyczne czyszczenie aparatury pomiarowej | TAK
11. | Pendrive celem zgrania archiwalnych kontroli jakości | TAK
12. | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych próbek w podajniku automatycznym, mozliwość podłączenia czytnika zewnetrznego | TAK
13. | Identyfikacja krwi kontrolnej odczytywane za pomocą kodu paskowego | TAK
14. | Stanowisko komputerowe monitor 19``, rozdzielczość 1024 Pixels, komputer RAM min 4GB, dysk twardy min 500GB, system operacyjny Win 7 professional 32 lub 64 B klawiatura i myszka, skaner, UPS min. 3 porty,myszka, Port RS 232, karta sieciowa 100/1000. Drukarka laserowa do wydruku wyników(szybkość druku min 30 str/min, obciążenie miesięczne min 15000 stron, podajnik papieru – min 500 arkuszy). Duplex możliwość drukowania w formacie A5 i A4 | TAK
15. | W pełni automatyczna konserwacja aparatu | TAK
16. | Brak konieczności wymiany okresowej elementów obsługowych | TAK
17. | Różnicowanie WBC na 5 populacji z zastosowaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej w oparciu o laser półprzewodnikowy | TAK
18. | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisujacymi typowe patologie i informacją o stopniu jej zaawansowania | TAK
19. | Wydruk z aparatu wyniku wraz z wartościami referencyjnymi | TAK
20. | Możliwość przełączania trybu pracy CBC, CBC- DIFF | TAK
21. | Rozbudowany system kontroli jakości z opcją statystyczną i graficzną – opisać | TAK
22. | Zakres liniowości (bez rozcieńczania) WBC nie mniej niż 400 tyś /µl; RBC nie mniej niż 8 mln/ul; HGB nie mniej niż 25 g/dl | TAK
23. | Analizatory wyposażone w zewnetrzną drukarkę laserową | TAK
24. | Podłaczenie analizatora do LSI i zapewnienie współpracy z funkcjonującym laboratoryjnym systemem informatycznym | TAK
25. | Karty charakterystyk odczynników i płynów do bierzącej obsługi dostarczone na nośniku przenośnym pendrive | TAK
26. | Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy na analizatorze. | TAK
27. | Wykonawca zagwarantuje odpowiednie warunki do eksploatacji analizatora w postaci wydajnego UPS w pomieszczeniu planowanym dla aparatu. | TAK
28. | Aparat posiadający wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego (ocena techniczna analizatora)
Lp. | Opis | Liczba punktów do uzyskania | Odp. Wykonawcy Tak/Nie | Opis Wykonawcy
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Krew kontrolna w postaci probówek systemu zamkniętego z możliwością pracy z podajnika automatycznego | Tak - 5 pkt; Nie - 0 pkt
2. | Automatyczne podajniki, dostosowane do min. 20 próbek z mozliwoscią pracy z probówkami systemu zamkniętego bez potrzeby ich otwierania | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt
3. | Możliwość uczestnictwa w kontroli międzynarodowej on-line korzystającej z krwi kontrolnej, która wykorzystana jest na analizatorach | Tak - 5 pkt; Nie - 0 pkt
4. | Zakres liniowości ( bez rozcieńczania) PLT nie mniej niż 5 mlm/ul | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt
5. | Objętość aspirowanej próbki badanej max 30 ul | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt
UWAGA!
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pełnej oferty, zawierającej analizator wraz z oryginalnymi odczynnikami, kontrolami i wszystkimi materiałami żużywalnymi producenta do oferowanego analizatora.
……………………………………………………………………………
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć i podpis)

## Pakiet VII bakteriologia
Załącznik nr 10 do SIWZ
PAKIET NR VII Zadanie nr 1
Formularz Opis Przedmiotu Zamówienia
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert.W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowane urządzenie, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie „oferowania wartość" (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.
Analizator Bakteriologiczny
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Oferent / Producent | Podać
2. | Model / Typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji - nie starszy niż 2009r. | TAK / podać rok produkcji
5. | Automatyzacja badań od momentu wstawienia paneli do aparatu | TAK
6. | Możliwość wywkonywania testu identyfikacji i lekowrażliwości, oddzielnie oraz łacznie na jednym modelu testowym | TAK
7. | Aparat o pojemności min 60 miejsc inkubacyjno - pomiarowych | TAK
8. | Testy całkowicie szczelne po napełnieniu zawiesiną drobnoustrojów, bezpieczne dla użytkownika, bez możliwości rozlania lub wycieku materiału zakaźnego, niewymagające dodawania żadnych odczynników w celu otrzymania wyników końcowych | TAK
9. | Czas uzyskania wyniku identyfikacji oraz lekowrażliwości ( liczony od momentu ikubacji tesów) 6-15 h | TAK
10. | Fabrycznie nadrukowane kody kreskowe na testach identyfikacyjnych i antybiogramowych odczytywane czytnikiem kodów, dołączonym do zestawu | TAK
11. | Szybka i łatwa inokulacja paneli/kart. | TAK
12. | Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności: HLAR, ESBL,VRE, MLSB, KPC | TAK
13. | Oprogramowanie analizatora z systemem ostrzegania zgodnym z zasadami CLSI, zawierające zestaw ostrzeżeń i komentarzy oraz z możliwością aktualizacji oprogramowania lub dopisywania własnych reguł laboratorium. | TAK
14. | Podłaczenie analizatora do LSI i zapewnienie współpracy z funkcjonującym laboratoryjnym systemem informatycznym | TAK
15. | Wykonawca zapewni sprzęt komputerowy z wyposażeniem dla stanowisk roboczych modułu mikrobiologicznego: min. 1 komputer, 1 monitor, 1 mysz, 1 klawiatura, 1 pakiet MS Office | TAK
16. | Stanowisko komputerowe monitor 19``, rozdzielczość 1024 Pixels, komputer RAM min 4GB, dysk twardy min 500GB, system operacyjny Win 7 professional 32 lub 64 B klawiatura i myszka, skaner, UPS min. 3 porty,myszka, Port RS 232, karta sieciowa 100/1000. Drukarka laserowa do wydruku wyników(szybkość druku min 30 str/min, obciążenie miesięczne min 15000 stron, podajnik papieru – min 500 arkuszy). Duplex możliwość drukowania w formacie A5 i A4 | TAK
17. | Wykonawca zapewni urzadzenie do pomiaru gestości zawiesiny drobnoustrojów | TAK
18. | Czytnik kodów kreskowych | TAK
19. | Karty charakterystyk odczynników i płynów do bierzącej obsługi dostarczone na nośniku przenośnym pendrive | TAK
20. | Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy na analizatorze. | TAK
21. | Wykonawca zagwarantuje odpowiednie warunki do eksploatacji analizatora w postaci wydajnego UPS w pomieszczeniu planowanym dla aparatu. | TAK
22. | Aparat posiadający wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski | TAK
23. | Serwis Aparatu: do 48 h | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego (ocena techniczna aparatu)
Lp. | Opis | Liczba punktów do uzyskania | Odp. Wykonawcy Tak/Nie | Opis Wykonawcy
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Testy do lekooporności powinny dać możliwość otrzymania wyniku dla powszechnie stosowanych w Polsce antybiotyków. Wynik badania powinien być wyrażony w MIC oraz w kategoriach S,I,R.Testy muszą zawierać minimum 3 rozcieńczenia antybiotyku | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt
2. | Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości z próbki o gęstości zawiesiny bakteryjnej 0,25 McF1 | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt
3. | Możliwość zastosowania procedury bezpośredniej inokulacji testu do identyfikacji i lekowrażliwosci bakterii z pozytywnej hodowli krwi przy zastosowaniu probówki z żelem separującym 2 | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt
4. | Wynik testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC wynikającego wprost z postępu geometrycznego rozcieńczenia leku bez pomijania stężeń pośrednich w kategorii S, I, R (S-wrażliwy, I- słabo wrazliwy, R - oporny) | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt
……………………………………………………………………………
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć i podpis)

## Pakiet VIII Zad.1 Alerg. Borel.
Załącznik nr 11 do SIWZ
PAKIET NR VIII Zadanie nr 1
Formularz Opis Przedmiotu Zamówienia
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert.W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowane urządzenie, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie „oferowania wartość" (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.
Warunki graniczne dotyczące czytnika testów ELISA
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Czytnik mikropłytek sterowany za pomocą stacji PC wraz z oprogramowaniem sterujacym i obliczeniowym | TAK
2. | Zakres długości fali min. 400-800 nm | TAK
3. | Zaoferowanie drukarki laserowej celem wydruku wyników | TAK
4. | Zakres pomiarowy min 0-4,000 OD | TAK
5. | Układ pomiarowy 8- kanałowy z cyfrową kontrolą świecenia lampy (zmienna jasność lampy w zależności od warunków pomiarowych) | TAK
6. | Tryby odczytu: EndPoint, kinetyczny - dla pojedynczej i podwójnej długości fali. | TAK
7. | Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe, pracujące w środowisku Windows XP, VISTA, 7 | TAK
8. | Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe pracujące w języku polskim | TAK
9. | Ilość zapamietywanych protokołów pomiarowych oraz wyników odczytów nieograniczona | TAK
Warunki graniczne dotyczące odczynników
1. | Badania muszą być wykonywane Metodą ELISA | TAK
2. | Zestawy maja okres waznosci co najmniej 10 miesięcy, a po otwarciu sa trwałe co najmniej 4 miesiące | TAK
3. | Oznaczenie ilościowe w obu klasach przeciwciał /IgG i IgM/ | TAK
4. | Możliwość wyliczenia wyniku w oparciu o jeden kalibrator / kontrolę cut-off/ | TAK
5. | Bufor do rozcieńczania surowicy dla wszystkich zestawów do badania przeciwciał klasy IgM zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG | TAK
6. | Kalibratory zabarwione w różnych kolorach, dla eliminacji pomyłek | TAK
7. | Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracji gotowe do użycia | TAK
8. | Oddzielny zestaw do oznaczania klasy IgG i IgM | TAK
9. | Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej gotowe do użycia, testy ilościowe w klasie IgG i IgM z możliwością odczytu półilościowo | TAK
10. | Krzywa kalibracyjna oparta jest na 3 punktach dla obu klas | TAK
11. | Fala odczytu dla wszystkich zestawów wynosi 450 nm | TAK
12. | Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń | TAK
13. | Oznaczenie przeciwciał w PMR zgodnie z zaleceniami (wg Reibera, Folgenhauera) procedura testu przewidujaca jednoczesną inkubację surowicy i PMR w celu określenia wskaźnika specyficzności przeciwciał | TAK
14. | Płyta pokryta pełnym ekstraktem Borelia burgdorferi, Borelia garini, Borelia afzelii - dla klasy IgM. Płyta pokryta pełnym ekstraktem Borelia burgdorferi, Borelia garini, Borelia afzelii plus rekombinat VIsE - dla klasy IgG | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego
Lp. | Opis | Liczba punktów do uzyskania | Odp. Wykonawcy Tak/Nie | Opis Wykonawcy
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych do wprowadzania danych o próbkach pacjentów | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt
2. | Możliwość definiowania przez użytkownika formuły obliczeniowe, układu płytki, powtórzenia, grup pomiarowych, formuły walidacyjnej | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt
……………………………………………………………………………
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć i podpis)

## Pakiet VIII Zad.2 Alerg. Borel.
Załącznik nr 12 do SIWZ
PAKIET NR VIII Zadanie nr 2
Formularz Opis Przedmiotu Zamówienia
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert.W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowane urządzenie, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie „oferowania wartość" (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.
Warunki graniczne dotyczące kołyski laboratoryjnej i skanera Western-Bloot
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Kołyska laboratoryjna (ruch kołyszący w pozycji horyzontalnej, wbudowany zegar z możliwością programowania czasu pracy, automatyczne zatrzymanie po upływie zaprogramowanego czasu, na platformie kołyszącej mata gumowa zapobiegająca przesuwaniu płytek. | TAK
2. | Skaner plaski | TAK
3. | Polska wersja oprogramowania | TAK
4. | Możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian | TAK
5. | Niezbedne materiały biurowe (kartki do drukowania protokołów itp.) oraz szkolenie personelu bezpłatne | TAK
Warunki graniczne dotyczące odczynników
1. | Jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta w jednej klasie IgG lub IgM | TAK
2. | Pasek musi zawierać linię kontrolną świadczącą o prawidłowości wykonania badania | TAK
3. | Zestawy do oznaczania p/ciał IgG i IgM met. Westernblot zawierają 30-33 pasków testowych. | TAK
4. | Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń | TAK
5. | Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań | TAK
6. | Antygeny dla IgG: rekombinowane (VIsE Borrelia burgdorferi,VIsE B. garinii, VIsE B. afzellii) lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia burgdorferi, Borrelia afenzii, lipid Borrelia burgdorfrei, rekombinowane p83, p41, p39, wysokospecyficzne rekombinowane dimeryczne OspC, rekombinowane: p58, p21,p20,p19,p18. | TAK
7. | Antygeny dla IgM: VIsE Borrelia burgdorferi, wysokooczyszczona rekombinowana flagelina (p41) i BmpA (p39) oraz wysokooczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borelia afzelii, Borelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii | TAK
8. | Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci lini | TAK
9. | Brak konieczności zużywania paska testowego z zestawu na kalibracje lub cut-off | TAK
10. | Elektroniczna ocena wyników , wynik w języku polskim | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego
Lp. | Opis | Liczba punktów do uzyskania | Odp. Wykonawcy Tak/Nie | Opis Wykonawcy
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Ocena otrzymanych wyników z wykorzystaniem urządzenia skanujacego oraz programu komputerowego | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt
2. | Archiwizacja wszystkich wyników- zachowanie obrazu paska, danych pacjenta ( bez konieczności przechowywania paska) | Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt
……………………………………………………………………………
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć i podpis)

## Pakiet VIII Zad.3 Alerg. Borel
Załącznik nr 13 do SIWZ
PAKIET NR VIII Zadanie nr 3
Formularz Opis Przedmiotu Zamówienia
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert.W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowane urządzenie, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie „oferowania wartość" (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.
Warunki graniczne dotyczące odczynników alergologicznych
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Testy paskowe | TAK
2. | Odczynniki gotowe do użycia z wyjątkiem buforu płuczacego | TAK
3. | Na każdym pasku linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy | TAK
4. | Zestawy zawierają max 16 pasków testowych | TAK
5. | Możliwość weryfikacji reakcji krzyżowych za pomocą cross-reactive carbohydrate determinant CCD ( naniesiony na każdy pasek testowy) | TAK
6. | Pasek testowy zawiera osobno naniesione alergeny na membranach nitrocelulozowych w postaci linii | TAK
7. | Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta | TAK
8. | Ocena pasków półilościowa, wynik podawany jest w standardowej skali sześciu klas (EAST) | TAK
……………………………………………………………………………
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczęć i podpis)