## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWKOP
WYKAZ SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI BADAŃ TK,RTG,USG,MRI
Z MINIMALNYMI PARAMETRAMI TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH JAKIE MUSZĄ CECHOWAĆ - SPEŁNIAĆ APARATY
Lp | Parametr / Warunek | Wymagania graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane
(podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje urządzenia)
ULTRASONOGRAF Z KOLOROWYM DOPLEREM
1. | Producent | TAK / Podać
2. | Nazwa-model/typ | TAK / Podać
3. | Kraj pochodzenia | TAK / Podać
4. | Rok produkcji - 2018r. | TAK / Podać
5. | Certyfikat - deklaracja CE | TAK / Podać
6. | Ultrasonograf powinien posiadać minimum: -18,5 calowy kolorowy monitor LCD -MicroScan Imaging - Doppler Pulsacyjny PW - Doppler Ciągły CW - Doppler kolorowy - Power Doppler i kierunkowy Power Doppler - Obrazowanie harmoniczne THI - Obrazowanie 3D 4D - Obrazowanie trapezowe - 4 aktywne gniazda głowic - Wbudowany system archiwizacji badań - Nagrywarka DVD - B-Mode - M-Mode | TAK
7. | Głowica convex o zakresie częstotliwości min. 2-6,8 MHz. Zastosowanie min: badania brzuszne ( w tym badania urologiczne i położniczo-ginekologiczne), badania pediatryczne | TAK
8. | Głowica liniowa o zakresie częstotliowści min. 4-16 MHz. Zastosowanie min : badania naczyniowe, płytko położonych narządów, badania ortopedyczne | TAK
9. | System archiwizacji badań: - protokół z badania, - archiwizacja pojedynczych obrazów i pętli obrazowych, - transmisja danych do komputera PC, - wbudowany system do archiwizacji obrazów, - przenoszenie danych na nośnikach danych typu Penndrive, - wydruk obrazów na wideoprinterze czarno-białym lub kolorowym, - możliwość bezpośredniego wydruku z aparatu na drukarce komputerowej, - protokół DICOM 3.0, - wejścia min.: BNC, S-Video, SVGA/DVI, USB 2.0, Ethernet | TAK
10. | Aplikacje min.: - brzuszna, - położnicza, - ginekologiczna, - naczyniowa, - kardilogiczna, - do badania płytko położonych narządów, - do badania piersi, - mięsniowo-szkieletowa, - urologiczna, - pediatryczna i neonatalna, - ortopedyczna, - transkranialna | TAK
Aparat RTG
12. | Producent | TAK / Podać
13. | Nazwa-model/typ | TAK / Podać
14. | Kraj pochodzenia | TAK / Podać
15. | Rok produkcji - 2018r. | TAK / Podać
16. | Certyfikat - deklaracja CE | TAK
17. | System z pojedynczym, przenośnym detektorem zapewnia elastyczność we wszystkich badaniach zarówno tych wykonywanch na statywie, jak i na stole | TAK
18. | Wolnostojący system zajmujący niewielką powierzchnię pozwala na przygotowanie pracowni w bardzo krótkim czasie. Brak zawieszenia sufitowego lampy rtg umożliwia zainstalowanie systemu niemalże w każdym pomieszczeniu | TAK
19. | Duży zakres przesuwu lampy, szeroki zakres obrotu lampy, stół z dużym zakresem obrazowania zapewnia spełnienie wszystkich współczesnych wymagań klinicznych | TAK
20. | System wyposażony jest w pojedynczą stację akwizacyjną służącą do przetwarzaia obrazów, krótkoterminowej archiwizacji oraz do wstępnej oceny wykonywanych badań. Obrazy można przesyłać ręcznie lub automatycznie za pomocą sieci internetowej w standardzie DICOM | TAK
21. | Płaski panek detekcyjny | TAK
22. | Wszystkie parametry ekspozycji oraz dawka są wyświetlane bezpośrednio na monitorze i są automatycznie przesyłane do systemu HIS/RIS w standardzie DICOM | TAK
23. | Maksymalne natężenie lampy przy nominalnym napięciu lampy 150kV, 320mA | TAK
24. | Maksymalne napięcie lampy przy nominalnym natężeniu lamp 630mA, 80kV | TAK
25. | Najwyższa moc wyjściowa 50kW (630mA, 80kV) | TAK
26. | Nominalna moc wyjściowa przy 100kV, 0,1 s - 50kW ( 500mA, 100kV) | TAK
27. | Min. mAs ekspozycji - 0,5 mAs | TAK
28. | Nominalny najkrótszy czas naświetlania w trybie AEC - 2,0 ms | TAK
29. | Zakres mAs w trybie AEC - 0,02mAs - 512 mAs | TAK
30. | Lampa rentgenowska: - anoda wirująca, - ogniska: 0.6/1.2 - pojemność cieplna: min 150kHu | TAK
31. | Konfuguracja oferowanego systemu: - generator rtg zgodnie z opisem, - statyw przyścienny, - stół z pływającym blatem, - detektor cyfrowy 41 x41 xm ( +/- 2 cm ), - stację akwizycyjną technika z pojedynczym monitorem LCD, - elektryczną szafkę przyłączeniową PDB | TAK
Tomograf komputerowy
33. | Producent | TAK / Podać
34. | Nazwa-model/typ | TAK / Podać
35. | Kraj pochodzenia | TAK / Podać
36. | Rok produkcji - 2018r. | TAK / Podać
37. | Certyfikat - deklaracja CE | TAK / Podać
38. | Możliwość uzyskania 32 warstw i minimalnej grubości warstwy akwizycyjnej 0,7mm ( z rekonstrukcją warstwy o grubości 0,6mm) | TAK
39. | Odległość od ogniska kampy RTG do detektora 98,3 cm (+/- 1 cm) | TAK
40. | Zakres zmian napięcia anody min. od 80kV do 130 kV | TAK
41. | Lampa RTG o rozmiarach ognisk 0,8 x 0,4mm i 0,8 x 0,7 mm | TAK
42. | Lampa RTG o pojemności cieplnej anody 3,5 MHU | TAK
43. | Możliwość wykonania badań wielonarządowych w trybie spiralnym w zakresie do 160 cm | TAK
44. | System umożliwiający śledzenie napływu środka cieniującego w zadanym obszarze i rozpoczęcie badania z chwilą uzyskania odpowiedniej gęstości tego środka w monitorowanym obszarze i szybkie badania | TAK
45. | Standardowy czas pełnego obrotu układu lampa RTG - detektor 0,8 s i możliwością płynnej zmiany skoku stołu od 0,09 do 1,5 | TAK
46. | Tomograf umożliwia wykonywanie badań dwu-energetycznych | TAK
47. | Zastosowana technologia umożliwia: - wykonanie zadań postprcesingowych rekonstrukcji bez udziału operatora w tym: * jednoczesnej rekonstrukcji różnie zorientowanych MPRów, * automatycznego rozpoznania znaczników anatomicznych w uzyskanych obrazach i tworzenia gotowych do odczytu stndardowych orientacji dla różnych regionów ciałą, * automatycznej, bez udziału operatora, rekonstrukcji VRT, z usunięciem struktury kostnej i wizualizacji struktury naczyniowej, * automatycznego obrazu naczyń z uzwględnieniem linii centralnej naczynia i oznaczeniem głównych naczyń i wyświetleniem rekonstrukcji po krzywej planarnej - inteligentny algorytm do oznaczania problemów z zakresem np. w badaniach wielofazowych oraz w dystrybucji środka cieniującego, - zapewnia dużą różnorodność aplikacji klinicznych i narzędzi do sprawnej wizualizacji w jednym automatycznym procesie | TAK
48. | Iteracyjny algorytm stosowany w przypadku zniekształceń obrazu pochodzących od elementów metalowych, umożliwiający równoległe wykorzystanie funkcji redukujących dawkę promieniowania | TAK
49. | Badania kręgosłupa przez automatyczne wyznaczanie kątów nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji dla poszczególnych kręgów | TAK
50. | Nośność stołu pacjenta min. 227 kg | TAK
51. | Konsola akwizycyjna operatora tomografu wyposażona jest standardowo w monitor o przekątnej min. 19" | TAK
52. | Zestaw protokołów specjalizowanych ze względu na narządy badane oraz rodzaje badań z możliwością wcześniejszego przygotowania wszystkich parametrów do rekonstrukcji obrazu - prospektywnie można przygotować do min. 7 zestawów zadań rekonstrukcyjnych dla jednego zestawu zadań | TAK
53. | Zestaw oddzielnych dobrze oznakowanych, niskodawkowych protokołów pediatrycznych dla napięcia anodowego 80 kV | TAK
54. | UPS podtrzymujący pracę stacji w przypadku zaniku zasilania | TAK
Rezonans magnetyczny
56. | Producent | TAK / Podać
57. | Nazwa-model/typ | TAK / Podać
58. | Kraj pochodzenia | TAK / Podać
59. | Rok produkcji - 2018r. | TAK / Podać
60. | Certyfikat - deklaracja CE | TAK
61. | Natężenie pola roboczego min. 1,5 Tesli | TAK
62. | Cewki korekcyjne min. 18 cewek nadprzewodzących | TAK
63. | Ekranowanie magnesu min. Ekranowanie aktywne, z 3 liniowymi kanałami korekcyjnymi | TAK
64. | Ekranowanie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI). Współczynnik ekranowania min 99% | TAK
65. | Rozmiary megnesu z obudowami dł. 195 x szer. 251 x wys. 238 cm (+/- 2cm) | TAK
66. | Chłodzenie magnesu wyłącznie ciekłym helem | TAK
67. | Podwójnie rozszerzony otwór pacjenta o średnicy min105 cm z przodu | TAK
68. | Pionowy odstęp pomiędzy powierzchnią blatu stołu i gantry wewnątrz otworu min. 45 cm | TAK
69. | Oświetlenie i wnetylacja w otworze na pacjenta | TAK
70. | Dwukierunkowy, system komunikacji wewnętrznej (inerkom) w otworze na pacjenta | TAK
71. | Pozycjonowanie stopami do przodu | TAK
72. | Laserowe ustawienia położenia dla osiowej i strzałkowej płaszczyzny odniesienia | TAK
73. | Wysokość stołu pacjenta regulowana płynnie w zakresie min: 49 cm do 96 cm | TAK
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert. W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowany sprzęt, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie "Podać" zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.
………………………….
(podpis i pieczątka Oferenta)

## Arkusz2
załącznik nr 2 do SIWKOP
WYKAZ PODSTAWOWEGO SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI BADAŃ TK,RTG,USG,MRI
Z MINIMALNYMI PARAMETRAMI TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH JAKIE MUSZĄ CECHOWAĆ - SPEŁNIAĆ APARATY
Lp | Parametr / Warunek | Wymagania graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane
(podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje urządzenia)
ULTRASONOGRAF Z KOLOROWYM DOPLEREM
1. | Producent | TAK / Podać
2. | Nazwa-model/typ | TAK / Podać
3. | Kraj pochodzenia | TAK / Podać
4. | Rok produkcji - minimum 2016r. | TAK / Podać
5. | Certyfikat - deklaracja CE | TAK / Podać
6. | Zainstalowane fabrycznie dodatkowe zasilanie bateryjne | TAK
7. | Min. 4 aktywne równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK
8. | Ultrasonograf powinien posiadać minimum: -18,5 calowy kolorowy monitor LCD -MicroScan Imaging - Doppler Pulsacyjny PW - Doppler Ciągły CW - Doppler kolorowy - Power Doppler i kierunkowy Power Doppler - Obrazowanie harmoniczne THI - Obrazowanie 3D 4D - Obrazowanie trapezowe - 4 aktywne gniazda głowic - Wbudowany system archiwizacji badań - Nagrywarka DVD - B-Mode - M-Mode | TAK
9. | Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -7 m/s do 0 oraz od 0 do +7 m/s; Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne od min. -300 m/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s. | TAK
10. | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK
11. | Głowica convex o zakresie częstotliwości min. 2-6,8 MHz | TAK
12. | Kąt widzenia min. 75°, obrazowanie harmoniczne; Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK
13. | Głowica liniowa o zakresie częstotliowści min. 4-16 MHz. Zastosowanie min : badania naczyniowe, płytko położonych narządów, badania ortopedyczne | TAK/Podać Liczbę elementów akustycznych
| obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 190; długość głowicy (FOV) 40 mm (+/- 2 mm) | TAK/Podać Liczbę elementów akustycznych
14. | System archiwizacji badań:- protokół z badania, - archiwizacja pojedynczych obrazów i pętli obrazowych, - transmisja danych do komputera PC, - wbudowany system do archiwizacji obrazów, - przenoszenie danych na nośnikach danych typu Penndrive, - wydruk obrazów na wideoprinterze czarno-białym lub kolorowym, - możliwość bezpośredniego wydruku z aparatu na drukarce komputerowej, - protokół DICOM 3.0, - wejścia min.: BNC, S-Video, SVGA/DVI, USB 2.0, Ethernet | TAK
15. | Aplikacje min.: - brzuszna, - położnicza, - ginekologiczna, - naczyniowa, - kardiologiczna, - do badania płytko położonych narządów, - do badania piersi, - mięśniowo-szkieletowa, - urologiczna, - pediatryczna i neonatalna, - ortopedyczna, - transkranialna | TAK
Aparat RTG
1. | Producent | TAK / Podać
2. | Nazwa-model/typ | TAK / Podać
3. | Kraj pochodzenia | TAK / Podać
4. | Rok produkcji - 2018r. | TAK / Podać
5. | Certyfikat - deklaracja CE | TAK
6. | System z pojedynczym, przenośnym detektorem zapewnia elastyczność we wszystkich badaniach zarówno tych wykonywanych na statywie, jak i na stole | TAK
7. | Duży zakres przesuwu lampy, szeroki zakres obrotu lampy, stół z dużym zakresem obrazowania zapewnia spełnienie wszystkich współczesnych wymagań klinicznych | TAK
8. | System wyposażony jest w pojedynczą stację akwizacyjną służącą do przetwarzania obrazów, krótkoterminowej archiwizacji oraz do wstępnej oceny wykonywanych badań. Obrazy można przesyłać ręcznie lub automatycznie za pomocą sieci internetowej w standardzie DICOM | TAK
9. | Płaski panel detekcyjny o wym minm35 x 43 cm | TAK
10. | Wszystkie parametry ekspozycji oraz dawka są wyświetlane bezpośrednio na monitorze i są automatycznie przesyłane do systemu HIS/RIS w standardzie DICOM | TAK
11. | Najwyższa moc wyjściowa 50 kW | TAK
12. | Nominalna moc wyjściowa przy 100kV, 0,1 s - 50kW ( 500mA, 100kV) | TAK
13. | Min. mAs ekspozycji - 0,5 mAs | TAK
14. | Nominalny najkrótszy czas naświetlania w trybie AEC - 1,0 ms | TAK
15. | Lampa rentgenowska: - anoda wirująca, - ogniska: 0.6/1.2 - pojemność cieplna: | TAK
· kołpaka min. 1,6 MHU
· szybkość chłodzenia min. 135 kHU /min
16. | Konfuguracja oferowanego systemu: - generator rtg zgodnie z opisem, - statyw przyścienny, - stół z pływającym blatem, - detektor cyfrowy wym. min. 35 x 43 cm - stację akwizycyjną technika z pojedynczym monitorem LCD, - elektryczną szafkę przyłączeniową PDB | TAK
Tomograf komputerowy
1. | Producent | TAK / Podać
2. | Nazwa-model/typ | TAK / Podać
3. | Kraj pochodzenia | TAK / Podać
4. | Rok produkcji - 2018r. | TAK / Podać
5. | Certyfikat - deklaracja CE | TAK / Podać
6. | Możliwość uzyskania minimum 64 rzędów akwizycji o minimalnej grubości warstwy akwizycyjnej i rekonstrukcyjnej 0,625 mm | TAK
7. | Odległość od ogniska kampy RTG do detektora max 100 cm | TAK
8. | Zakres zmian napięcia anody min. od 80kV do 140 kV | TAK
9. | Lampa RTG o rozmiarach ognisk min. : | TAK
· ognisko małe 0,8 x 0,7 mm
· ognisko duże 1,1 x 1,1 mm
10. | Lampa RTG o pojemności cieplnej anody min. 6 MHU | TAK
11. | Możliwość wykonania badań wielonarządowych w trybie spiralnym w zakresie min. 140 cm | TAK
12. | System umożliwiający śledzenie napływu środka cieniującego w zadanym obszarze i rozpoczęcie badania z chwilą uzyskania odpowiedniej gęstości tego środka w monitorowanym obszarze i ręczne rozpoczęcie badania | TAK
13. | Standardowy czas pełnego obrotu układu lampa RTG - detektor 0,35 s i możliwość skokowej zmiany skoku stołu od 0,16 – 1,375 | TAK
14. | Zastosowana technologia umożliwia: - wykonanie zadań postprocesingowych rekonstrukcji bez udziału operatora w tym: * jednoczesnej rekonstrukcji różnie zorientowanych MPRów, - zapewnia dużą różnorodność aplikacji klinicznych i narzędzi do sprawnej wizualizacji w jednym automatycznym procesie | TAK
15. | Nośność stołu pacjenta min. 227 kg | TAK
16. | Konsola akwizycyjna operatora tomografu wyposażona jest standardowo w monitor o przekątnej min. 19" | TAK
17. | Zestaw protokołów specjalizowanych ze względu na narządy badane oraz rodzaje badań z możliwością wcześniejszego przygotowania wszystkich parametrów do rekonstrukcji obrazu - prospektywnie można przygotować do min. 3 zestawów zadań rekonstrukcyjnych dla jednego zestawu zadań | TAK
18. | Zestaw oddzielnych dobrze oznakowanych, niskodawkowych protokołów pediatrycznych dla napięcia anodowego 80 kV | TAK
19. | UPS podtrzymujący pracę stacji w przypadku zaniku zasilania | TAK
Rezonans magnetyczny*
1. | Producent | TAK / Podać
2. | Nazwa-model/typ | TAK / Podać
3. | Kraj pochodzenia | TAK / Podać
4. | Rok produkcji - 2018r. | TAK / Podać
5. | Certyfikat - deklaracja CE | TAK
6. | Natężenie pola roboczego min. 1,5 Tesli | TAK
7. | Maksymalna liczba rzeczywistych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową wykorzystywanych jednocześnie w maksymalnym statycznym FoV, bez przesuwu stołu pacjenta możliwa do wykorzystania w zastosowaniu praktycznym, przy zaoferowanej konfiguracji cewek. min.16 | TAK
8. | Cewki korekcyjne min. 18 cewek nadprzewodzących | TAK
9. | Aktywne ekranowanie magnesu maks. amplituda gradientu w każdej osi min 33 mT/m | TAK
10. | Ekranowanie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI). Współczynnik ekranowania min 99% | TAK
11. | Możliwie krótki magnes – maks. 180 cm wraz z obudowami | TAK / Podać
12. | Chłodzenie magnesu wyłącznie ciekłym helem | TAK
13. | Pole widzenia w trzech osiach min. 50 x 50 x 45 cm | TAK
14. | Oświetlenie i wnetylacja w otworze na pacjenta | TAK
15. | Dwukierunkowy, system komunikacji wewnętrznej (inerkom) w otworze na pacjenta | TAK
16. | Laserowe ustawienia położenia dla osiowej i strzałkowej płaszczyzny odniesienia | TAK
17. | Wysokość stołu pacjenta regulowana płynnie w zakresie min: 49 cm do 96 cm | TAK
18. | Min. zestaw cewek : | TAK
· głowa
· szyja
· kręgosłup
· body
· oko ,
· stopa i staw skokowy,
· kolano
· bark
· dłoń i nadgarstek
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert. W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowany sprzęt, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie "Podać" zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru. * Rezonans Magnetyczny - parametry tylko dla urządzenia w lokalizacji siedziby ZOZ w Bolesławcu
………………………….
(podpis i pieczątka Oferenta)